## Slide 1: Analytická chemie
1. Analytická chemie kvalitativní
– jaké je chemické složení vzorku,
jaké chemické sloučeniny jsou přítomny ve vzorku
elementární analýza-jednotlivé prvky mohou být přítomnz ve formě růyných sloučenin
2. Analytická chemie kvantitativní
– jaký je obsah jednotlivých chemických komponet
3. Analýza chemické struktury
– jaká je vnitřní struktura jednotlivých molekul
funkční skupiny
symetrie
Chemický obor zabývající se složením a strukturou látek

## Slide 2: Analytické metody-dělení
1. Množství vzorku
– mikroanalýza, hmotnost vzorku > 0,001g
– semimikroanalýza 0.1-0.01 g
– makroanalýza > 1g
2. Stav vzorku
– destrukční metody-většina
–destrukční metody-malý vzorek
– nedestrukční metody-specialní důvody např. analýza drahých kovů
3. Typ vzorku
– homogenní – kapaliny, plyny, pevné látky
– heterogenní – emulze, suspenze, pěny, aerosoly…… zadání analýzy je obzvláště složité
4. Metodika
– klasické metody – definovaná chemická reakce mezi studovanou látkou a činidlem
– instrumentální metody – využití fyzikálních metod (dnes dominantní postavení)
rychlé, přesné, možnost analyzovat současně mnoho parametrů, možnost automatizace procesu.
5. Kontinuita
– jednorázové
– kroková – analýza je prováděna v pravidelných časových intervalech-monitoring životního prostředí
– kontinuální – analýza je prováděna kontinuálně-řízení chemických procesů

## Slide 3: Analytické metody-instrumentální
1. UV-VIS spektroskopie
2. Atomová absorpční spektroskopie - AAS
3. Spektrokopie indukčně vázaného plazmatu - ICP
4. Rentgenová spektroskopie
5. Infračervená spektroskopie
6. Nukleární magnetická rezonance
7. Chromatografické metody
8. Elektrotransportní metody
.
.
.
.
……….

## Slide 4: SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK
ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE
UV-VIS

## Slide 5: SVĚTLO
Elektromagnetické vlnění

## Slide 6: Charakterizace záření
Frekvence – () : jednotky: Hz
0
1
s
– udává počet kmitů elektromagnetické vlny za sekundu, během 1 s došlo ke 2 kmitům (1 kmit = 1 vlna) , a proto je frekvence 2 Hz
Souvisí s povahou fotonu

## Slide 7: Charakterizace záření
Vlnočet – ( ) – jednotky m-1 (obvykle cm-1)
0
1
cm
– udává počet vln připadajících na dráhu 1 cm, jednotka cm-1, v tomto případě připadají na 1 cm 2 vlny, vlnočet je 2 cm-1
Souvisí s povahou fotonu

## Slide 8: Rozdělení oblastí záření

## Slide 10: SPEKTROSKOPIE
je založena na vzájemném působení elektromagnetického záření se zkoumanou látkou, při kterém dochází k výměně energie

## Slide 11: ENERGIE JE KVANTOVÁNA
E0
E1
E2
2
1
E2
E1
E0
2
1
ABSORPCE
EMISE
„Spektrum“ je unikátní pro každou jednotlivou sloučeninu

## Slide 12: CO JE TO SPEKTRUM?
Závislost intenzity (zářivého toku) elektomagnetického záření (nebo s ní související veličiny) prošlého vzorkem (popř. intenzity emitovaného elektromagnetického záření) na vlnové délce , frekvenci  nebo vlnočtu

## Slide 13: POLOHY A TVAR PÁSŮ (CHARAKTER SPEKTRA)
Říkají (mohou říkat) něco o elektronové struktuře, struktuře molekuly apod.
Jsou charakteristické pro danou látku a mohou být využity ke kvalitativnímu i kvantitativnímu stanovení
ERYTROSIN

## Slide 14
ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE
UV-VIS

## Slide 15
Elektronové přechody

## Slide 18: Absorbované záření a doplňková (komplemetární) barva:
Absorbované záření [nm] | Barva absorbovaného záření | Barva doplňková (barva roztoku)
400 – 435 |  | 
435 – 480 |  | 
480 – 500 |  | 
500 – 560 |  | 
560 – 580 |  | 
580 – 595 |  | 
595 - 760 |  | 

## Slide 23: INTENZITA ABSORPCE
Může být využita ke kvantitativnímu stanovení látek (např. v analytické chemii)
Pocí VIS mohou být stanoveny i nebarevné látky jejich převedením chemickou reakcí na barevnou sloučeninu

## Slide 24: Veličiny, které charakterizují velikost absorpce záření:
transmitance = propustnost (T) – udává v %, o kolik se snížila intenzita původního záření po průchodu zkoumanou látkou
T = (I / Io) . 100 (v %)
I0
I
I0 – intenzita původního záření, I – intenzita záření po průchodu vzorkem

## Slide 26: Stanovení koncentrace:
při spektroskopických stanovení koncentrace látek využíváme nejčastěji metodu kalibrační přímky
Měření se provádí při vlnové délce odpovídající maximu absorpce ve spektru
Postup:
- příprava základního roztoku, jehož koncentrace je větší
než mají vzorky
ředěním základního roztoku se získají kalibrační roztoky o známé koncentraci
zjistí se absorbance kalibračních roztoků, které obsahují stejná činidla jako vzorky
sestrojí se graf závislosti absorbance na koncentraci

## Slide 27
Grafický postup:
zásobní roztok
5 mg/100 ml
na 100 ml 1 mg 2 mg 3 mg 4 mg 5 mg
odeberu 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml a doplním vodou na 5 ml
kalibrační roztoky

## Slide 28
Výsledný graf:
z rovnice kalibrační přímky vypočítáme hodnotu koncentrace (x)
neznámého vzorku, když za y dosadíme naměřenou absorbanci
A
c

## Slide 30: Základní prvky měřících přístrojů:
zdroj záření – v UV oblasti deuteriová výbojka a ve VIS oblasti wolframová nebo halogenová žárovka
monochromátor – vymezí vlnovou déku (hranol, mřížka nebo filtr)
kyvety se vzorkem – pro UV oblast křemenné a pro VIS oblast skleněné
čidlo záření – detektor – převádí energii záření na jinou měřitelnou formu
zobrazovací zařízení – obrazovka počítače

## Slide 31: ZPŮSOBY MĚŘENÍ

## Slide 32: ZPŮSOBY MĚŘENÍ

## Slide 33: Kyvety

## Slide 34: Přístroje k měření absorbance:
fotometry – jako monochromátor mají barevné filtry
spektrofotometry – jako monochromátor mají hranol nebo mřížku
V chemické laboratoři se můžeme setkat se staršími typy
spektrofotometrů.
Spekol 10 - jednopaprskový výchylkový
spektrofotometr
Spekol 11 - jednoparskový digitální
spektrofotometr

## Slide 35: Spektrofotometr USB2000:
tato malá “krabička” v sobě obsahuje
monochromátor a detektor
zobrazovací zařízení

## Slide 36: ATOMOVÁ SPEKTRA
ABSORPČNÍ
EMISNÍ
Atomová absopční spektroskopie - AAS

## Slide 37: ATOMOVÁ SPEKTRA
čárová spektra – složená z ostrých od sebe oddělených čar

## Slide 38: EMISNÍ ATOMOVÁ SPEKTRA
E0
E1
E2
2
1
E2
E1
E0
2
1
Nejprve se elektrony excitují na vyšší energetické hladiny
- Zahřátím (Teplota)
- Působením záření o vhodné energii (h)
Elektrony se posléze vrací na původní energetické hladiny a dochází k emisi záření

## Slide 39: SPEKTRÁLNÍ SÉRIE
Rozlišujeme podle přeskoků z daného n (hl. kv. čísla) na všechny možné stavy vyšší
Hrana série
- odpovídá fotonu o energii potřebné právě na odtržení elektronu na periferii atomu

## Slide 40: DĚLENÍ ČAR DO SÉRIÍ
Přibližování čar
Hrana série
Hrana série

## Slide 41: ABSORPČNÍ ATOMOVÁ SPEKTRA
Absorpční kontinuum – elektron může absorbovat i více energie než je třeba na odtržení, přebytek se projeví jako kinetická energie, ta není kvantována a nastává jako spojitá absorpce, která se projeví jako „pozadí“ linií

## Slide 46
https://www.youtube.com/watch?v=-fCX8OFBO-A

## Slide 52
Analytická metoda ICP - MS
Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou jako budícím zdrojem iontů
Obecný princip hmotnostního spektrometru – ionty vstupující stejnou rychlostí do elektrického pole změní svoji dráhu v závislosti na hmotnosti.
V přístroji ICP-MS se používá kvadrupolový analyzátor, nikoli prezentované nejjednodušší uspořádání hmotnostního spektrometru
Prvky obsažené ve vzorku jsou ionizovány v plazmě a následně vedeny ve formě iontového svazku urychleného elektrickým polem tzv. iontových čoček do kvadrupolového analyzátoru hmotnostního spektrometru. V průběhu měření je v tomto analyzátoru specificky měněna intenzita elektrického pole, čímž jsou identifikovány jednotlivé ionty na základě atomové hmotnosti. Iont určité hmotnosti projde k detektoru jen pokud splňuje tzv. rezonanční podmínky při daném elektrickém poli.

## Slide 53
Analytická metoda ICP - MS
Pro vytvoření plazmy se v přístroji ICP-MS používá vyššího radiofrekvenčního proudu oproti AES-ICP, neboť je nutná vyšší teplota, při které atomizované prvky přechází do iontové formy.

## Slide 54
m/z
molekulové
ionty
analyt
40
Ar
Ca
42
ArH2
Ca
52
ArC
Cr
54
ArN
Fe,Cr
55
ArNH
Mn
56
ArO
Fe
57
ArOH
Fe
75
ArCl
As
77
ArCl
Se
80
ArAr
Se
91
ArOCl
Zr
93
ArOCl
Nb
Izobarické interference

## Slide 55
Analytická metoda ICP - MS
Srovnání mezí detekce metod:
ICP-MS, ETA-AAS, AES-ICP, F-AAS

## Slide 56: Rentgenová spektra EDX analýza

## Slide 58: RENTGENOVÁ SPEKTRA
Spojité rentgenové záření – přeměna kinetické energie elektronů z katody při prudkém zabrzdění na antikatodě
Charakteristické (čárové) spektrum – elektrony z katody vyrazí z antikatody elektrony z vnitřní energetické sféry. Do uvolněného místa přeskakují elektrony z vyšších hladin a emitují přitom rentgenové záření

## Slide 63
BSE – (Back Scattered Electron) detektor

## Slide 64
UCoGe
U3O8
U
U3Co4Ge7
20mm

## Slide 65: Mince 50 Kč
Plošná analýza EDX detektorem
Signál z BSE detektoru

## Slide 66: MOLEKULOVÁ SPEKTRA IR spektrometrie

## Slide 67: Princip metody
Absorpce záření o  = 800 nm – 1 000 m
(Dν̃ = 12 000 – 10 cm-1).
Změna vibračního a rotačního stavu molekuly

## Slide 68: Oblasti infračerveného spektra (IR)
vzdálená, FIR (50 - 1 000 m; 200 – 10 cm-1): změna rotačního stavu (malé E).
Er = 0,05 eV
střední, MIR (2,5 - 50 m; 4 000 – 200 cm-1): změna vibračního a rotačního stavu
Ev = 0,1 eV
blízká, NIR (800 - 2 500 nm, 1 200 – 4 000 cm-1) : změna vibračního a rotačního stavu
(změna energetického stavu elektronů: Ee = 5 eV)

## Slide 70: MOLEKULOVÁ SPEKTRA
Jak se mohou měnit stavy u molekul?
Mohou se měnit elektronové stavy – přeskoky elektronů v molekulových orbitalech
Mohou se pohybovat atomová jádra v rámci jedné molekuly – mění se rotační a vibrační stavy
E0
E1
E2
2
1
MO 
MO
MO
rotace (pohyb celé molekuly okolo osy)
vibrace (změny délek a úhlů vazeb)

## Slide 71: MOLEKULOVÁ SPEKTRA
Celková energie molekuly (nacházející se v určitém stavu)
E – celková energie molekuly
Ee – energie elektronů (kvantována)
Ev – energie vibrační (kvantována)
ER – energie rotační (kvantována)

## Slide 72: MOLEKULOVÁ SPEKTRA

## Slide 73: ROTAČNÍ SPEKTRA
ER
2B
4B
6B
8B
10B

## Slide 74: ROTAČNÍ SPEKTRA
- Obsahují čáry odpovídající pouze přechodům mezi sousedními rotačními stavy (je patrné z výběrových pravidel)
Poskytují pouze molekuly s permanentním dipólem (HCl, HBr, HNO3, nikoliv N2, H2)
k excitaci dochází v mikrovlnné oblasti (nízké energie a vysoké vlnové délky záření)
nejjednodušší z molekulových spekter
Linie jsou od sebe vzdáleny o konstantní rozdíl
rotační sp.

## Slide 75: VIBRAČNÍ SPEKTRA
- Zdánlivě jednodušší, ve skutečnosti složitější (existuje značné množství vibrací)
jednodušší? – opět možné jen přechody mezi sousedními stavy
složitější? – při změnách vibračních stavů dochází také ke změnám stavů rotačních
VIBRAČNÍ SPEKTRA jsou pásová

## Slide 76
skupina
(vazba)
typ sloučeniny
Oblast vlnočtů
(cm-1)
intenzita pásu
C-H
alkany (-CH3, -CH2-)
-CH3
-CH2-
2965-2840
1450, 1380
1465
silná
střední
střední
alkeny (=CH2)
3095-3010
1000-700
střední
silná
aldehydy
2850-2700
slabá
na benzenovém kruhu
900-650
silná
C-C
alkany
1200-700
slabá
C=C
alkeny
1680-1620
variab.
CC
alkiny
2260-2100
variab.
C=C
aromáty
1670-1450
střední
C=O
amidy
~1650
silná
karboxylové kyseliny
~1710
silná
ketony
~1715
silná
aldehydy
~1725
silná
estery
~1735
silná

## Slide 77
C-OH
alkoholy
1150-1040
silná
O=C-O-
estery karbox. kyselin
1300-1100
silná
ethery
1150-1070
silná
O-H
alkohol volný
3650-3590
var. (ostrý
pás)
alkohol s vodíkovým můstkem
3400-3200
silná (široký pás)
N-H
prim. amin, amid
3500-3300
střední
sekundární amin, amid
3500
střední
terciární amin, amid
-
C-N
aminy
1350-1000
střední
CN
nitrily
2280-2200
silná
NO2
nitro skupina
1550,1370
silná

## Slide 80: Využití
Identifikace látek – určitá část spektra je pro danou látku charakteristická (fingerprint – otisk prstu 1600 – 600 cm-1)
kvantitativní stanovení látek pomocí Lambert-Beerova zákona

## Slide 81
Meření plynů
Peletky-meření pevných látek
Kapalinové kyvety

## Slide 88: Chromatografie

## Slide 89
Společným znakem všech chromatografických metod je kontinuální dělení složek analyzované směsi mezi dvěma fázemi.
Pohyblivá fáze (mobilní), eluent
Nepohyblivá fáze (stacionární)
Výsledek chromatografie chlorofylu

## Slide 90: Princip chromatografického dělení
Koncentrace látky mezi fázemi je definována distribučním koeficientem Kd = cs / cm
Sloučeniny se dělí dle svých distribučních koeficientů pro zvolenou mobilní a stacionární fázi

## Slide 91
Podle povahy mobilní fáze
Chromatografie plynová (GC; Gas Chromatography),
Chromatografie kapalinová (LC; Liquid Chromatography)
Různá hlediska dělení chromatografie

## Slide 92
Podle způsobu provedení
Kolonová (sloupcová) - stacionární fází (ukotvenou na vhodném materiálu) je naplněna skleněná či kovová kolona a mobilní fáze protéká kolonou pomocí gravitace nebo pumpy
Plošná (planární) vhodný materiál pro stacionární fázi (silikagel, Al2O3) je nanesen v tenké vrstvě na skleněnou, plastikovou nebo kovovou desku a mobilní fáze se pohybuje tenkou vrstvou pomocí kapilárních sil - tenkovrstevná chromatografie (chromatografie na tenké vrstvě, TLC), papírová chromatografie

## Slide 93
Podle účelu použití
Analytická
Preparativní

## Slide 94
Podle principu separace
Rozdělovací
Adsorpční
Iontově výměnná (chemisorpční)
Gelová (sítový efekt)
Afinitní

## Slide 95
Rozdělovací chromatografie
je založena na různé velikosti rozdělovacích koeficientů dělených látek mezi dvěma nemísitelnými nebo omezeně mísitelnými kapalinami
o separaci rozhoduje různá rozpustnost dělených látek v stacionární a mobilní fázi
Kapalina 1
butanol
Kapalina 2
voda
C1
C2
+ Z
K = c1/c2

## Slide 96
Rozdělovací chromatografie
Separace listových
Chlorofil / benzín
Karotenoidy / etanol

## Slide 97
Adsorpční chromatografie
je založena na rozdílných adsorpčních schopnostech jedné látky k povrchu druhé látky(adsorbentu) tvořící stacionární fázi
stacionární fáze je adsorbent (sorbent)
Polární (např.silikagel, oxid hlinitý a křemičitý)
Nepolární (např. aktivní uhlí)

## Slide 98
Iontově výměnná chromatografie
dělení látek je založeno na schopnosti výměny iontů na pevném nosiči (matrici)
stacionární fází je iontoměnič (ionex) acidobazické rovnováhy
Anexy („přitahují anionty“)
Katexy („přitahují kationty“)
mobilní fází jsou nejčastěji vodné roztoky

## Slide 99
Polymer + funkční skupiny
Anexy („přitahují anionty“)
Katexy („přitahují kationty“)

## Slide 101
Gelová chromatografie
také chromatografie na „molekulových sítech“
dělení látek na gelu je založeno na velikosti molekul
stacionární fáze je neionizovaný přírodní nebo syntetický gel.

## Slide 102
Afinitní chromatografie
využívá vlastnosti biologicky aktivní látky vytvářet specificky reverzibilní komplex s jinou molekulou (chemická reakce).
Stacionární fáze obsahuje zakotvené ligandy, na které se rozdělovaná látka váže.
Jestliže jednu složku navážeme na vhodný nosič, potom můžeme druhou látku izolovat a kvantitativně stanovit.
Např. antigen-protilátka, enzym-substrát,…
Potom je zpravidla nutné změnit složení eluentu, aby nastala disociace komplexu a abychom získali přečištěný materiál.
Typickým příkladem použití afinitní chromatografie je isolace albuminu z lidského séra.

## Slide 103
Afinitní chromatografie
llllllppppp

## Slide 104: Planární (plošná) chromatografie

## Slide 105: Příklad: Papírová chromatografie Toxilab (Merck)

## Slide 106
Obr.3.5
Obr.3.6
Obr.3.7
Obr.3.8
Vložení terčíku na start
Vyvíjení chromatogramu
Fixace chromatogramu
Barvení chromatogramu

## Slide 107
2 min
4 min
6 min
8 min
Časový průběh vyvíjení chromatogramu

## Slide 108: Příklad Vysokoúčinná kapalinová chromatografie HPLC (High Performance Liquid Chromatography)

## Slide 109: HPLC – přístroj

## Slide 110: HPLC – jednoduché schéma
Eluční činidlo
Pumpa až 350 barů
Nanesení vzorku
Kolona
Detektor
Odpad
Převodník signálu
Zapisovač

## Slide 111
Chromatografický
proces
Eluce látek v koloně

## Slide 112
    Hlavní součásti kapalinového chromatografu
Vysokotlaká pumpa
(v případě gradientové eluce je nutná druhá pumpa a mísič)
Injektor
Dělící kolona
Detektor
Vyhodnocovací zařízení
(zapisovač, PC, tiskárna)

## Slide 113
Injektor – dávkovací zařízení

## Slide 114
Dělící kolona

## Slide 115: Detektory
UV/VIS
Detektor s diodovým polem (DAD, Diode Array Detector)
Fluorescenční
Elektrochemický (coulometrický, ampérometrický,….)
Hmotnostní spektrometr (MS)

## Slide 116
Kvantifikace (vyhodnocení)
Přímé srovnání
plocha nebo výška píku
srovnání s kalibrátorem (externí standard)
2. Metoda vnitřního standardu
plocha nebo výška píku
srovnání poměru plochy nebo výšky píku stanovované látky s vnitřním a externím standardem
3. Metoda standardního přídavku

## Slide 117: Chromatografický záznam

## Slide 118: Příklad Analyzátor aminokyselin

## Slide 119
Chromatogram-AK

## Slide 120: Plynová chromatografie (GC)

## Slide 121: Dělená směs musí procházet kolonou v plynném stavu! Plyn - Kapalina Rozdělovací Plyn - Pevná látka Adsorpční

## Slide 122
Vyhřívaný prostor pro kolonu
Autosampler

## Slide 123
Kolona

## Slide 124: Detektory (u GC):
Plamenový ionizační (FID)
Tepelně vodivostní (TCD)
Elektronového záchytu (ECD)
Hmotnostní spektrometr (MS)

## Slide 125
Ionizace a iontové zdroje v MS
Ionizace nárazem elektronů (EI)
Desorpce laserem (LD)
- MALDI(matrix assisted laser desorption/ionization)
- SELDI(surface enhanced laser desorption/ionization)
Elektrosprej (ESI)
Ionizace chemická, ….

## Slide 126
ELEKTROFORETICKÉ METODY

## Slide 127
Poprvé publikoval metodu elektroforézy sérových proteinů v r. 1937 švédský chemik Arne Tiselius.
v. r. 1948 získal Nobelovu cenu za práce o separaci koloidů (tzn. proteinů) pomocí elektroforézy.
Historie
Tisseliův přístroj

## Slide 128
Využívá schopnosti nabitých částic pohybovat se v elektrickém poli.
Rychlost pohybu částic je závislá na velikosti náboje a velikosti molekuly.
Různě velké a různě nabité molekuly se pohybují odlišnou rychlostí.
Použití - pro účely analytické i preparativní.
- k separaci velkých molekul (proteiny nebo nukleové kyseliny)
- k separaci menších nabitých molekul (cukry, peptidy nukleotidy)
Faktory ovlivňující pohyblivost látky
Celkový povrchový náboj
Velikost a tvar
Koncentrace
Princip elektroforézy

## Slide 129
Provádí se ve vodných roztocích (elektrolytu)
částice putují směrem k elektrodě s opačnou polaritou
rychlost pohybu je úměrná velikosti náboje částic
(nevýhoda - separace se snadno poruší konvenčními proudy v kapalině, které vznikají vlivem tepla, způsobeného průchodem elektrického proudu).
Volná elektroforéza

## Slide 130
Provádí se na hydrofilních porézních nosičích nerozpustných ve vodě, s minimální adsorpční schopností
Nosiče
neklížený papír ( tzv. chromatografický )
acetát celulosy
škrob (nezgelovatělý)
celulosa
agarosový gel
polyakrylamidový gel
Elektroforéza na nosičích

## Slide 131
Provádí se na acetátcelulose při pH 8,3
Dělení proteinů závisí na:
typu a počtu ionizovatelných skupin postranních řetězců (R) aminokyselin
velikosti celkového náboje proteinu (kladného nebo záporného)
Je-li pH roztoku, ve kterém elektroforéza probíhá větší, než je pI, protein má celkový (-) náboj.
Je-li pH roztoku, ve kterém elektroforéza probíhá nižší, než pI,
protein má celkový (+) náboj.
Odpovídá-li pH roztoku, ve kterém elektroforéza probíhá pI, protein se nepohybuje.
Zonální (zónová) elektroforéza plasmatických proteinů

## Slide 132
Aminokyselina má characteristickou titračná křivku
Plně protonizovaná forma je při nejnižším pH
Při pH, kdy pK1 = 2.34 je přítomná ekvimolární koncentrace donoru protonu a akceptoru protonu.
+
Dipolární iont
+
Při pH, kdy pK = 9.60 je přítomná ekvimolární koncentrace donoru protonu a akceptoru protonu.
donor protonu
akceptor protonu
donor protonu
akceptor protonu
Izoelektrický bod
Převzato z učebnice: D.L. Nelson, M.M. Cox Lehninger Principle of Biochemistry. 5th ed

## Slide 133
Proužek acetátcelulózy
Elektroforéza
Rozdělené proteiny
Densitogram
(densita je přímo úměrná koncentraci)

## Slide 135
Hypergamaglobulinemie
Hypogamaglobulinemie
Normální sérum
Použití zónové elektroforézy v klinické praxi

## Slide 136
Gely tvoří přechod mezi pevným a kapalným stavem, 99% je voda.
Vytváří se trojrozměrná síť, póry slouží jako molekulové síto.
Velikost pórů odpovídá velikosti proteinů a nukleových kyselin.
Agaróza - síť tvořená dlouhými cukernými polymery vázanými nekovalentními vodíkovými můstky a hydrofóbními vazbami.
Akrylamid – síť monomerů akrylamidu (CH2=CH-CO-NH2) spojených kovalentními příčnými vazbami pomocí N,N´-methylylenbisakrylamidu (CH2=CH-CO-NH-CH2-NH-CO-CH=CH2), vytváří dlouhé řetězce.
Gelová elektroforéza

## Slide 137
Dva hlavní typy gelové elektroforézy
1. Nativní gelová (nedenaturační) elektroforéza
Probíhá bez denaturačních činidel.
Proteiny migrují gelem podle svého celkového náboje velikosti a tvaru.
Podle velikosti pórů v gelu.
2. SDS gelová elektroforéza
Proteiny jsou denaturovány dodecylsíranem sodným (SDS) a b-merkaptoetanolem (zruší disulfidické vazby).
Pohyblivost závisí na molekulové hmotnosti polypeptidových řetězců.
Vhodná pro analýzu makromolekulárních komplexů.

## Slide 139
Určování molekulové hmotnosti proteinů
Nanesení vzorku

## Slide 140
Obarvení rozdělených proteinů
Skenování a vyhodnocení
Barvení Coomasie blue – citlivost 500 ng/proužek
Barvení koloidní stříbrem – citlivost 10 – 50 ng/proužek
https://www.youtube.com/watch?v=vq759wKCCUQ

## Slide 141
Fragmenty DNA rozdělené gelovou elektroforézou, barvení ethidium bromidem, zviditelněno v UV světle.

## Slide 142
Dvojrozměrná (2D) elektroforéza proteinů
Umožňuje rozlišení až 10 000 proteinů.
Proteiny se nejprve rozdělí podle jejich izoelektrického bodu v gradientu pH.
Po separaci v prvním rozměru je provedena běžná elektroforéza v gelu.
Proteiny migrují ve druhém rozměru v závislosti na své velikosti.

## Slide 143
Výsledné „mapy“ proteinů se porovnávají s kontrolními vzorky (pacienti s konkrétním onemocněním a zdraví pacienti).
Po „vyříznutí“ oblasti vykazující odlišnost je provedena analýza hmotnostní spektrometrií.